### 1.软件安装

### 目前光谱仪控制软件主流版本有AvaSoft7与AvaSoft8，可以支持的系统如下：

安装流程图：

（1）获取安装包。

（2）解压安装包，选择AvaSoft.exe文件，双击开始安装。按照提示窗口安装即可。选择安装路径时，确保安装路径中没有汉字，否则软件会报错。

（3）安装完毕后，桌面会创建AvaSoft软件图标。

对于使用USB1.0光谱仪的早期客户，只能使用AvaSoftUSB1版本的软件控制光谱仪。注意安装配合光谱仪支持使用的USB驱动版本，目前大多数光谱仪支持USB2.0，EVO系列光谱仪支持USB3.0传输和以太网传输。

软件安装完成后，若无法与光谱仪建立通信，表现为打开软件后无法检测到硬件。首先应确认计算机是否已安装设备驱动，一般软件安装过程中会同时显示驱动安装程序。客户可通过计算机设备管理器查看是否安装Avantes spectrometer驱动程序。若驱动程序已安装，应确认驱动版本和软件版本是否一致。

若问题仍未解决，客户可以联系Avantes China北京总部。

2.开始采集

在开始AvaSoft程序进行光谱采集之前，注意确保光谱仪与计算机正确连接，以及光谱仪、电源和光纤之间正确连接。打开AvaSoft程序之后，建议先单击菜单栏“File”子菜单下的“Start New Experiment”新建实验，再单击按钮栏的“Start”按钮开始光谱数据采集。当需测量和保存多个光谱图时，新建实验的方法更适合数据的管理。

AvaSoft7新建实验:

AvaSoft8新建实验:

对于软件的安装及光谱仪基础功能认识，客户可以通过观看入门视频，进行详细了解。入门视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1Dk4y1z7Bm/