若由于软件设置或光谱仪内存参数设置等原因导致测量无法正常进行，AvaSoft软件会弹出报错对话框，显示错误原因及代码（如下图，Code-13，设备处于预扫描状态）。客户在光谱仪实际使用过程中若有疑问，可以联系Avantes China北京总部咨询。

报错有多种可能，分为Windows报错和软件自身报错。

Windows报错一般为Access Violation类的报错，表示访问冲突，一般重启软件即可解决。

对于AvaSoft带有error code的报错，可以通过查询下表发现具体是什么原因的错误进行排查。

| 返回代码 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ERR_SUCCESS | 0 | 操作成功 |
| ERR_INVALID_PARAMETER | -1 | 被调用的函数带有无效的参数值 |
| ERR_OPERATION_NOT_SUPPORTED | -2 | 如：调用函数用于16位模数转换模式，但是硬件为14位的模数转换器 |
| ERR_DEVICE_NOT_FOUND | -3 | 通信失败或者通信超时 |
| ERR_INVALID_DEVICE_ID | -4 | 输入的AvsHandle参数不在DLL给出的范围里 |
| ERR_OPERATION_PENDING | -5 | 在之前调用的AVS_Measure函数的结果还没有返回时就调用了新的函数 |
| ERR_TIMEOUT | -6 | 设备没有响应 |
| Reserved（预留值） | -7 | （预留值） |
| ERR_INVALID_MEAS_DATA | -8 | 调用AVS_GetScopeData函数后没有收到测量数据 |
| ERR_INVALID_SIZE | -9 | 分配的内存过小 |
| ERR_INVALID_PIXEL_RANGE | -10 | 由于像素范围无效导致测量准备失败 |
| ERR_INVALID_INT_TIME | -11 | 由于积分时间无效导致测量准备失败（对于已选择的传感器） |
| ERR_INVALID_COMBINATION | -12 | 由于参数配合不当导致测量准备失败 如：积分时间为600000ms的同时平均次数超过5000 |
| Reserved（预留值） | -13 | （预留值） |
| ERR_NO_MEAS_BUFFER_AVAIL | -14 | 由于没有测量用的内存导致测量准备失败 |
| ERR_UNKNOWN | -15 | 来自光谱仪的未知错误 |
| ERR_COMMUNICATION | -16 | 通信错误 |
| ERR_NO_SPECTRA_IN_RAM | -17 | 在RAM存储器中没有多余的光谱数据可用，所有的读取或测量还没有开始 |
| ERR_INVALID_DLL_VERSION | -18 | 不能读取DLL 版本信息 |
| ERR_NO_MEMORY | -19 | DLL中内存分配出错 |
| ERR_DLL_INITIALISATION | -20 | 在调用AVS_Init()函数之前调用了函数 |
| ERR_INVALID_STATE | -21 | 由于AS5216 处于错误状态导致的函数出错(如：没有先调用AVS_PrepareMeasurement函数就调用了AVS_Measure函数) |
| ERR_INVALID_PARAMETER_NR_PIXEL | -100 | 设备中的像素数数据不正确 |
| ERR_INVALID_PARAMETER_ADC_GAIN | -101 | 增益设定超出了范围 |
| ERR_INVALID_PARAMETER_ADC_OFFSET | -102 | 偏置设定超出了范围 |
| ERR_INVALID_MEASPARAM_AVG_SAT2 | -110 | 第2等级的饱和检查与平均功能不匹配 |
| ERR_INVALID_MEASPARAM_AVG_RAM | -111 | 平均功能与存储到可读存储器功能不匹配 |
| ERR_INVALID_MEASPARAM_SYNC_RAM | -112 | 同步设定与存储到可读存储器功能不匹配 |
| ERR_INVALID_MEASPARAM_LEVEL_RAM | -113 | 电平触发与存储到可读存储器功能不匹配 |
| ERR_INVALID_MEASPARAM_SAT2_RAM | -114 | 第2等级的饱和检查与存储到可读存储器功能不匹配 |
| ERR_INVALID_MEASPARAM_FWVER_RAM | -115 | 存储到可读存储器功能仅适用于0.20.0.0版本或更新版本的固件 |
| ERR_INVALID_MEASPARAM_DYNDARK | -116 | 不支持动态暗背景校正 |
| ERR_NOT_SUPPORTED_BY_SENSOR_TYPE | -120 | 对不支持AVS_SetSensitivityMode函数的探测器调用该函数 |
| ERR_NOT_SUPPORTED_BY_FW_VER | -121 | 对不支持AVS_SetSensitivityMode函数的固件版本调用该函数 |
| ERR_NOT_SUPPORTED_BY_FPGA_VER | -122 | 对不支持AVS_SetSensitivityMode函数的FPGA版本调用该函数 |
| ERR_SL_CALIBRATION_NOT_AVAILABLE | -140 | 光谱仪没有对杂散光校正进行校准 |
| ERR_SL_STARTPIXEL_NOT_IN_RANGE | -141 | 内存中发现错误的起始像素 |
| ERR_SL_ENDPIXEL_NOT_IN_RANGE | -142 | 内存中发现错误的终止像素 |
| ERR_SL_STARTPIX_GT_ENDPIX | -143 | 内存中发现错误的起始或终止像素 |
| ERR_SL_MFACTOR_OUT_OF_RANGE | -144 | 杂散光校正系数超出范围，应该在0.0 – 4.0范围内 |