AvaSoft软件可以通过一定的操作来设置光谱仪测量的起止波长。

-AvaSoft7选择“setup>wavelength calibration coefficients进入波长设置界面，“start at”，输入起始波长，“stop at”输入终止波长。

-AvaSoft8中单击左侧菜单栏内相应光谱仪的设置按钮，“Measurement Settings>Measurement Settings>>start wavelength [nm]”，输入起始波长，“stop wavelength [nm]”，输入终止波长

“min”——将起始波长设置可测的最小值，即测量起始像素为探测器第一个像素，

“max”——将终止波长设置可测的最大值，即测量终止像素为探测器最后一个像素。