Smoothing设置平滑像素个数后，软件会取像素点两边像素计数值的均值作为该像素的计数值，该功能使得谱线平滑，可以提高信噪比。

可参照DLL手册3.2.6 Measurement Structure: Smoothing中的附表选择各探测器所适宜的Smoothing设置参数。

| 狭缝宽度或光纤芯径（µm） | AvaSpec-HS 1024×58 1024×122 像素大小 24µm | AvaSpec-2048 2048L 2048×14 2048×16 2048×64 2048XL 2048CL 像素大小 14µm | AvaSpec-3648 像素大小 8µm | AvaSpec-NIR256 像素大小 50µm | AvaSpec-NIR512 像素大小 25µm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0 | 0 | 0 | n.a. | n.a. |
| 25 | 0 | 0-1 | 1 | n.a. | 0 |
| 50 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 0 | 0-1 |
| 100 | 1-2 | 3 | 5-6 | 0-1 | 1-2 |
| 200 | 3-4 | 6-7 | 12 | 1-2 | 3-4 |
| 400 | 7-8 | 13-14 | 24-25 | 3-4 | 7-8 |
| 500 | 9-10 | 17 | 31 | 4-5 | 9-10 |
| 600 | 11-12 | 21 | 37 | 5-6 | 11-12 |

AvaSoft7中：单击菜单栏“Setup”子菜单下的“Smoothing And Spline”，在“Smoothing”框内输入相应平滑像素个数。

AvaSoft8中：单击左侧菜单栏内相应光谱仪的设置按钮，在“Measurement Settings”目录下，复选框中的 “Nr of Smoothing Pixels”框内输入平滑像素个数。