探测器的像素是热敏感的，这就导致了即使在没有曝光的情况下也有较弱的暗电流产生。为了获得这个暗电流的近似值，可以将探测器的一些像素置于光学遮挡之下并将其信号平均值作为暗电流数据。选择“Correct for Dynamic Dark”选项，原始S模式下的数据就会自动扣除这一暗电流数据。如果使用动态暗背景校正功能，将会使得基线在0附近抖动，并且相对于没有进行动态暗背景校正的情形使得测量结果对温度变化的敏感性降低。

如何开启动态暗背景

AvaSoft7中单击菜单栏“setup”子菜单下的“correct of dynamic dark”即可。

AvaSoft8中单击左侧菜单栏内相应光谱仪的设置按钮，在“Measurement Settings”目录下的“Measurement Settings”复选框内勾选“dynamic dark enable”即可。