### 理想情况下光谱仪所测得的信号计数值与积分时间应成线性关系，但是由于探测器各个像素的响应效率并不是绝对相同的，实际测量时信号计数值与积分时间的线性相关程度并不是100%。此时，为了保证光谱仪测量的准确性，需要对其进行非线性校准。选取一些像素（波长）位置，测量不同积分时间下计数值的响应，并进行拟合，计算非线性校准系数，对光谱仪真实计数值进行校准。

非线性校准参数没有重置的选项，只能进行新的校准。若光谱仪的计数值随积分时间的线性改变关系较差，则需进行非线性校准，客户可以联系Avantes China北京总部进行校准。