光谱仪出厂时，探测器像素位置与波长位置是对应的。若由于某些原因（如撞击导致光栅松动）使得实际波长位置与真实波长位置之间产生偏差，此时应进行波长校准。波长校准参数可以选择重置参数或者重新校准。

注意：使用Avasoft软件重新对光谱仪进行波长校准后，软件会采用新的波长校准参数，光谱仪内部的校准参数并未改变；若更换软件或电脑对光谱仪进行操作，使用有偏差的校准系数进行测量，结果会是带有偏差的错误结果。为了避免这种情况，可选择使用DLL软件将新的校准系数写入光谱仪EEPROM，客户可联系Avantes China北京总部进行校准或购买DLL软件。

1. AvaSoft7中重置波长校准参数

AvaSoft7中重置波长校准参数的方法为：“Setup> >Wavelength Calibration Coefficients”，单击“Restore Factory Settings”；也可在菜单栏中“Application>>Wavelength Calibration”，单击“Restore Original Calibration”。

2. AvaSoft7对光谱仪进行新的波长校准

2.1准备工作

（1）根据待校准光谱仪的可用波长范围选择合适的光源及光纤。（例如NIR2.5光谱仪，根据其波长范围1000-2500nm，波长校准要使用校准液，并选择卤钨灯光源和IR光纤配合使用）

（2）光纤连接校准光源和待校准光谱仪

（3）打开AvaSoft 7，选择合适的积分时间，观察谱线，不要令探测器饱和，若在最小积分时间下光信号仍饱和，可以考虑选择更换小芯径的光纤或者光源前加衰减器等减弱光强的组件。

2.2校准步骤

（1）选择菜单栏“Application>>Wavelength Calibration”，单击“Perform New Calibration”进入校准页面。

（2）在#Peaks一栏里设置寻找峰值的数量。

（3）在Max Fit Order一栏中选择校准拟合多项式的最大级数。通常三级多项式将符合的很好。

（4）如果需要在列表中增加第二级或第三级衍射峰值的位置，则需要勾选“Include 2nd order peaks”选项，若软件寻找到二级衍射峰，对应中间的数据框会变绿；若软件寻找到三级衍射峰，对应中间的数据框会变黄。

（5）在Standard Peaks一栏中选择标准的峰值波长数据，Default为默认校准光源（Avalight-CAL）的光谱数据；实际进行波长校准时，若没有默认校准光源或默认校准光源不合适，点击“Read from File”可以从文件导入对应校准光源的光谱数据。

（6）点击Find Peaks开始寻峰。峰值数据将在列表中显示，第一列显示寻找到的峰值波长，第二列显示标准的峰值波长，第三列显示第一二列峰值波长的位置差值，通过鼠标选择可以对第二列数值进行编辑。至少需要3个峰值数据完成一次波长校准。

（7）点击“Calculate”进行拟合。校准成功后，将被要求确认新的校准系数。

（8）选择OK后，AvaSoft软件会使用新的校准参数，并生成*.RTF格式的波长校准报告并保存到为AvaSoft7的安装路径下。若校准后波长偏差∆ λ仍大于一个像素色散（一个像素上的光谱间隔，可测波长范围/探测器像素数），则需要更改寻峰个数重新校准，校准到波长偏差小于一个像素色散即可。

（9）打开对应光谱仪序列号的波长校准*.RTF文件，其中Calibration Coefficients栏下为测试所得波长校准系数。

3. AvaSoft8中重置波长校准参数

AvaSoft8中重置波长校准参数的方法为：单击左侧菜单栏内相应光谱仪的设置按钮， “Wavelength coefficients>>Calibration Coefficients”，单击“Restore Factory Settings”即可恢复光谱仪初始的波长校准系数。

4. AvaSoft8对光谱仪进行新的波长校准

4.1准备工作

同Avasoft7

4.2校准步骤

（1）光谱仪设置入口在主界面左侧，多通道光谱仪每个通道都有其对应设置入口。点击进入Settings for spectrometer ，选择波长校准Wavelength Coefficient，点击Calibrate开始校准。AvaSoft 8为了方便用户快速进行波长校准，提供“Load or Save Calibration Sets”选项可以保存或载入波长校准的相关设置。

（2）-（7）同AvaSoft7

（8）选择OK后，新的校准参数被采用，并生成*.RTF格式的波长校准报告，默认保存路径为C:用户/XX/Avantes/AvaSoft8。再次寻峰进行测试，当寻峰波长与标准峰值波长的波长差小于探测器一个像素上的波长间隔时，一般认为该校准结果可取，否则应重新进行校准。

（9）打开对应光谱仪序列号的波长校准*.RTF文件，其中Calibration Coefficients栏下为测试所得波长校准系数。