进行辐照度测量时，需要知道光谱仪信号计数值与辐照度之间的转换参数，即辐照度定标参数。辐照度定标参数可以选择重置参数或者重新定标。重新进行光谱仪辐照度定标，需要已知光强分布（灯文件）的定标光源。客户可以联系Avantes China北京总部购买定标光源或进行辐照度定标。

1. AvaSoft7中重置辐照度定标参数

AvaSoft7中重置辐照度定标参数的方法为：菜单栏“Application>Absolute Irradiance Measurement>>Irradiance Settings”，在“Calibration>>Load Intensity Calibration”，单击“Load From EEPROM”。

2.AvaSoft7对光谱仪进行新的辐照度定标

2.1准备工作

（1）根据待定标光谱仪的可用波长范围选择合适的光源及光纤。

（2）打开标准光源进行预热，通常预热15min，来保证光源输出稳定。

（3）光纤连接光谱仪。若定标使用的是Avantes标准定标光源，可使用光纤连接合适的余弦校正器并紧贴光源输出口；如果使用普通定标光源（如卤钨灯灯泡），光纤一端连接光谱仪，另一端连接余弦校正器或积分球，注意要与选择的灯文件的测量条件相同（如与光源的距离、角度等）。同时，Avantes可以提供与积分球配套使用的定标光源（如AvaLight-DH-CAL-ISP30）。

（4）打开Avasoft 7软件，测试标准光源光谱，调整合适积分时间，可以点击“∫AC”按钮来确定自动积分时间。这样在波长范围内最大的计数大约是50000个计数值。

2.2定标步骤

（1）点击“Application>>Absolute Irradiance Measurement>>Perform Intensity Calibration”进入定标页面。

（2）点击“Perform Intensity Calibration”，开始进行新的辐照度定标。“Load from Eeprom”选项是加载光谱仪内部的定标参数。通过“Load From File”选项可以加载定标文件中的定标参数，使用该定标参数测量绝对辐照度使用的光纤、积分球或余弦校正器要与定标时的保持一致。在保证光谱仪Eeprom其他参数未发生改变的情况下，通过DLL软件，定标文件也可以用来对光谱仪进行辐射定标参数恢复。

（3）选择相应定标光源的灯文件，可以通过“View/Edit Lamp Data”查看编辑灯文件数据。

（4）设置定标中使用的余弦校正器或者积分球的通光口径。确认积分时间、平均次数及平滑像素数。

（5）如果显示出一个较好的参考信号，点击存白按钮，一条白线就会标记参考光谱。然后关闭定标灯或遮挡通光口，点击存取暗背景按钮来保存暗背景光谱，一条黑线就会标记暗背景光谱。

（6）点击“Save Calibration”按钮，出现保存设置界面，如果使用裸光纤进行定标，选择对应选项，定标数据将会保存到一个后缀名为*.fbr的ASCII文件；若使用漫射体进行定标，选择对应设置，定标数据将会被保存到一个后缀名为*.dfr的ASCII文件。点击“Save To File As”按钮即可对定标数据文件进行保存。点击Save To EEPROM，此时定标数据会被写入光谱仪。

3. AvaSoft8中重置辐照度定标参数

AvaSoft8中重置辐照度定标参数的方法为：单击左侧菜单栏内相应光谱仪的设置按钮，在“irradiance”目录下的“load intensity calibration”框内单击“load from EEPROM ”。

4.AvaSoft8对光谱仪进行新的辐照度定标

4.1准备工作

（1）根据待定标光谱仪的可用波长范围选择合适的光源及光纤。

（2）打开标准光源进行预热，通常预热15min，来保证光源输出稳定。

（3）光纤连接光谱仪。若定标使用的是Avantes标准定标光源，可使用光纤连接合适的余弦校正器并紧贴光源输出口；如果使用普通定标光源（如卤钨灯灯泡），光纤一端连接光谱仪，另一端连接余弦校正器或积分球，注意要与选择的灯文件的测量条件相同（如与光源的距离、角度等）。同时，Avantes可以提供与积分球配套使用的定标光源（如AvaLight-DH-CAL-ISP30）。

（4）打开Avasoft 8 软件，测试标准光源光谱，调整合适积分时间，可以点击“∫AC”按钮来确定自动积分时间。这样在波长范围内最大的计数大约是50000个计数值。

4.2定标步骤

（1）光谱仪设置入口在主界面左侧，点击进入光谱仪设置模块，点击进入“Irradiance”界面。

（2）-（6）操作步骤与AvaSoft7相同