### 颜色测量

注意事项：测量混合反射时需注意镜面反射和朗伯漫反射，测量混合透射时需注意直透射和漫透射；选用的光谱仪需开启颜色测量应用；颜色测量中需注意CIE标准、标准光路、标准照明光源、反射颜色的白参考和标准色卡/板的选取，注意背景光。

使用AvaSoft7测量颜色时，首先需要在主界面存储暗背景和白参考，进入反射/透射模式查看存储的背景和参考是否正确；然后，点击菜单栏“Application”选择“Color Measurement”进入“Color of Object Settings”颜色测量设置页面，在“LABChart”页面选择使用通道、设置照明光源、CIE标准、显示设置、待测参数、输出设置和参考颜色等设置后，点击“OK”按钮进入“L*A*B*-chart”测试页面，在该测量内可以重新存储白参考、暗背景和参考颜色，也可以选择保存的参考颜色文件打开，样品的颜色可以保存为txt和RTF两种格式，测量结束之后，点击“Exit”即可退出测量界面。

使用AvaSoft8测量颜色时，同样也须先存储暗背景和白参考，之后点击Applications模块的 Color进入“Color”辐照度测量，点击“Channel”选择测试通道，“Settings”按钮设置设置照明光源、CIE标准、待测参数、输出设置和参考颜色等设置后，点击“OK”退出设置页面，点击了主界面“Start”按钮开始测量后，点击“Color”页面的“Start”按钮开始测量（也可以设置跟随主页面），点击“Save Ref.”按钮保存参考颜色，点击“Pick”按钮可以打开已经保存的参考颜色文件，点击“Save Col.”按钮存储已选的参数信息，点击“Open”按钮可以打开已经保存的光谱数据查看其颜色。

客户可以通过观看培训视频来了解颜色测量实验操作，视频链接：

https://www.bilibili.com/video/BV1jg4y1q7DT/