使用AvaSoft7测量辐照度光谱时，须先存储暗背景，之后点击切换到“I”模式即可进行辐照度测量，或者点击View>Irradiance Mode进入辐照度测量模块，点击保存按钮即可保存所需数据。如需测量其他辐照度参数，点击Application>Absolute Irradiance Measurement进入“Irradiance Settings”辐照度测量， “Calibration”为辐照度校准页面； “Irradiance Chart”为辐照度图页面，可设置硬件、待测量参数、图表显示、储存设置等参数,点击“OK”之后开始测量。 “Irradiance Chart”为辐照度图测量页面，点击“Info”按钮可以查看硬件设置、校准、保存设置等信息，点击“Start”按钮开始测量，首先遮住进光口存储暗背景，然后对准待测样品测试，点击保存按钮即可存储样品的已选的辐照度参数，点击打开按钮可以打开已保存的光谱数据，测试完成之后点击“Exit”按钮退出测量页面；第三页是“Irradiance Time Series”辐照度时间序列页面，可以同时对8个参数进行测量，设置测试参数和存储选项后，点击“OK”按钮即可进入辐照度时间序列测试页面，点击“Info”按钮可以查看设置信息，点击“Start”按钮开始测试，之后可以点击按钮存储参考和背景，然后开始测试，也可以点击打印按钮将测试结果打印出来，测试完成之后点击“Exit”按钮退出测量页面。

使用AvaSoft8测量辐照度光谱时，同样也须先存储暗背景，之后点击IA模式按钮即可进行绝对辐照度测量。如需测量其他辐照度参数，点击Applications模块的Irradiance进入辐照度测量， “Channel”选择测试通道，“Settings”设置需测量参数、储存位置等参数，点击“OK”退出设置。点击主界面“Start”按钮开始测量后，点击“Irradiance”页面的“Start”按钮开始测量（也可以设置跟随主页面），遮光并点击“Dark”按钮存储暗背景之后测量待测样品，屏幕会显示已选的待测参数，点击“Save”按钮存储光谱数据，点击“Save Values”按钮存储已选的参数信息。

注意事项：测量光路中必须包含散射体（余弦校正器或积分球），裸光纤一般用于辐亮度测量；辐射度定标时进行非线性校准，多通道光谱仪定标需注意“台阶”问题；辐照度测量时需采用辐照度定标时的光路，实验条件；测量Scopedata和darkdata时的光路和实验条件需要一致；还需注意杂散光的影响。

若客户测量辐照度数据出现异常，首先查看是否读取光谱仪中存储的新定标的定标系数；检查测量光路与定标时是否一致，发光光源是否保持稳定，采样点是否设置合理。

客户可以通过观看培训视频来了解辐照度测量实验操作，视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV13K4y147NX/