### 使用AvaSoft7进行化学计量测试时，首先需要在主界面存储暗背景和白参考，点击Application>Chemometry>>Settings进入“Chemometry Settings”设置页面，“Select Variables”页面设置测试通道、峰值位置、线宽、浓度单位等参数，点击“Start New Calibration(Clear Data)”进行一次新的校准，通过测量固定已知浓度的样品的吸光度（校准点），确定吸光度与浓度的对应关系。

### AvaSoft7校准流程：

### 1.可以通过选择加载之前的校准数据文件来进行校准

### 2.读取校准点的吸光度数据，保存校准点

### 3.选择校准的拟合级次，计算拟合多项式系数和标准差

### 校准之后点击Application>Chemometry>>Enable进入“Concentration”测试页面开始测量，输入样品名称/标注，设置保存浓度文件的文件名及存储位置，点击保存按钮即可保存浓度数据。

使用AvaSoft8进行化学计量测试时，同样也须先存储暗背景和白参考，之后点击Applications>Chemometry进入“Chemometry” 化学计量模块，点击“Channel”选择测试通道，“Settings”按钮设置测试名称、峰值位置、线宽、浓度单位、小数位数等参数，以及进行校准，

Avasoft8校准流程

1.“Load Calibration”可以选择加载之前的校准数据文件来进行校准

2.“Use 0-Calibrator”选项是选择零点作为一个校准点

3.读取校准点数据，选取拟合级次，计算拟合多项式系数和标准差

点击“OK”退出设置页面，点击了主界面“start”按钮开始测量后， “Chemometry”页面的“Start”按钮也会随之开始测量，“Continuous Measurement”会实时显示待测溶液的浓度，点击“Print”按钮可以打印测试结果，点击“Copy”按钮复制图片到剪贴板，也可调整测试间隔以及测试时间。

客户可以通过观看培训视频来了解化学计量实验操作，视频链接：

https://www.bilibili.com/video/BV1iC4y1a7sD/