使用AvaSoft7.7 Thinfilm 进行膜厚测量时，首先在“Layer Display”的对话框内，选定测量使用的通道，波长范围，参考、涂层和基底的nk值，以及膜厚范围等参数，然后点击“Apply”按钮应用设置的参数。打开光源后首先测量参考（未镀膜的基底），点击“Start”按钮开始测量，接着点击自动调整积分时间的按钮调整积分时间后，保存暗背景和白参考，更换待测样品进行测试，点击“R”按钮切换到反射率模式时会自动开始膜厚测量，点击保存按钮即可保存反射模式下的光谱。

使用AvaSoft8进行膜厚测量时，同样也须先存储暗背景和白参考（未镀膜基底），之后点击Applications>Thinfilm进入膜厚测量，点击“Channel”选择测试通道，“Settings”按钮打开膜厚测试设置页面，在“Measurement Settings”页面设置波长范围、涂层和基底及参考的nk值、膜厚范围等参数，在“Calculation Options”页面设置计算原理、适配光谱参数，在“Time Series”页面设置存储参数、时间单位、Y轴范围、文件存储位置和存储频率等参数，点击了主界面“Start”按钮开始测量后，点击“Thinfilm”页面的“Start”按钮开始测量（也可以设置跟随主页面）， 在“Mode”模块选择S模式或R模式的光谱进行拟合分析，点击“nk files”模块的“Edit/View”按钮查看或者编辑涂层和基底及参考的nk值。

客户测试膜厚数据异常时，首先应考虑基本参数（波长范围、nk值等）设置是否正确，检查光路是否合适，计算膜厚时选取合适的算法，匹配算法和FFT算法的膜厚适用范围和精度都不同。