地物光谱仪Ava-Field 1和EDU是大都是通过USB线连接至PC，配合PC上的Ava-Field使用。

地物光谱仪Ava-Field 2和Ava-Field 3使用内置于光谱仪的网页式控制软件，既可以有线连接也可以无线连接。网线连接的话须将PC设置为自动获取IP地址，无线网络的名称通常为“AvaField”、密码为“avafield”，网络连接好后，打开浏览器输入网址“http://10.0.1.9:8080”即可登陆到光谱仪控制页面。点击菜单栏里的“Devices”进入设备页面。选择需要激活的通道点击“Activate”，然后点击“Measure”就会进入测量页面。

确认硬件及连接没有问题的情况下，地物波谱常见软件问题：

1.如果无法登录光谱仪控制页面

先检查是否连接到光谱仪的路由上（无线网络名称 AvaField-2/3，密码avafield）或者检查连网设备的 IP 地址是否与光谱仪在同一号段；然后检查输入的网址是否正确（http://10.0.1.9:8080）。

2.找不到光谱仪

可能已运行AvaField软件且尚未关闭，请关闭所有AvaField软件并重新启动软件。

3.光谱信号很弱，接近于零

（1）积分时间过短，使用自动优调整积分时间功能选取合适的积分时间

（2）考虑光闸没有打开，检查光闸状态。

4.如果光谱显示没有变化

确认操作步骤是否正确；刷新操作页面或清除浏览器缓存并取消浏览加速、节省流量等选项。

5.GPS功能不可用

（1）请检查是否已安装GPS设备驱动。

（2）请检查Windows设备管理器中GPS设备的端口号与AvaField软件安装目录下AvaField.ini文件中的[GPS]设置是否一致。若不一致，请在AvaField.ini中进行修改。

例，如果GPS的端口号为com5，应当做如下修改：

[GPS]

Port=com5

如果不使用GPS功能，或者不具备GPS功能，应当作如下的设置：

[GPS]

Port=None

6.GPS信号弱或无信号

GPS在室内信号较弱，可能会经常显示“No GPS Signal”,此为正常现象。如果在户外仍经常显示无信号，则可能GPS出现问题，请联系Avantes China总部进行维修。

7.SD卡中没有保存数据

确认操作步骤是否准确；刷新操作页面或清除页面缓存。