AvaSolar系列太阳分光辐射仪，是专门针对太阳模拟器光谱匹配度测试而设计的，适用于测量连续型和脉冲型（单次频闪或高频短脉宽）太阳模拟器的光谱特性，测量时注意脉冲类型的选择。手持式分光辐射仪AvaSolar-HH除了可以测量太阳模拟器，还可以对户外太阳光谱进行测量，灵活性更高。

1.在测试脉冲型太阳能模拟器时，若测得的功率与理论功率值相差较大

需要先判断一下测量时间内，模拟器是否已经停止工作；检查测量时间（积分时间x平均次数）是否长于脉冲时间；脉冲型太阳模拟器光谱测量，往往配合触发盒进行测量，检查触发装置是否工作正常；为了保证测量的准确性，每使用一段时间后，建议对光谱仪重新进行辐照度定标和多通道归一化。

2.近红外波段光谱仪辐照度定标时模式选取问题

AvaSolar-2、3使用的近红外波段光谱仪有低噪声与高灵敏度两个不同的模式。客户根据自己的应用需求选择相应的模式，在进行辐照度定标时，选取模式与应用需求保持一致。

除了AvaSolar系列，Avantes的太阳分光辐射仪系列产品还有户外分光辐射仪FieldSolar和太阳光度计AstroSolar，它们适用于不同场合的太阳光谱测量。